- 遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類

- 初次審查

- 審查目的：

衛生福利部國民健康署為確保遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構之檢驗品質，保障受檢者之權益，特訂定「遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查要點」經審查通過，並持有效期證明之指定檢驗機構，得依優生保健措施減免或補助費用辦法、罕見疾病醫療照護費用補助辦法之規定申請費用補助。

- 初次審查相關規定：

  - 機構申請資格條件：

    - 需為設有符合醫療機構設置標準所定檢驗設施及人員之醫療機構，並應置有專任報告簽署人1人以上。

    - 專任報告簽署人專任之認定，以執業登記處所為依據；指定檢驗機構專任報告簽署人2人以上，應指定其中1人為主持人，並於申請新增指定檢驗機構時檢附在職證明。

  - 機構效期：

經初次審查通過者，由國民健康署發給指定檢驗機構證明，效期4年；效期屆滿日3個月至6個月前，得依規定申請後續審查。

  - 指定檢驗機構有下列情形之一者，國民健康署得廢止其指定機構資格：

    - 人員或設施異動，致不符合審查合格基準，且未於事實發生日起1個月內自行補正。但於該期限內，主動向國健署通報，得延長至事實發生日起3個月內補正，不受1個月之限制。

    - 未經報准，委託其他指定檢驗機構檢驗。

    - 委託非指定檢驗機構檢驗。

    - 申請檢驗費用補助，內容不實，情節重大。

    - 違反法令情事，情節重大。

前項第一款所定補正期間與第二款至第四款所定事實發生日起之相關檢驗費用，不得申請國民健康署補助，已補助者，應予追回，並得加計利息，且不得向受檢者收取。

經依第四款及第五款廢止指定檢驗機構資格者，自廢止日起3年後，始得重新申請初次審查；其主持人於3年內不得再擔任任何指定檢驗機構之主持人。

- 申請流程及時程規定：

由申請機構函送應備資料至國民健康署及台灣周產期醫學會進行書面審查，審查通過後接受品質測試合格後，將派3名委員至機構進行實地審查，審查通過後，即成為國民健康署審查通過之檢驗機構，審查流程表如下：

機構函送申請資料

書面審查

通過

不通過

【註2】

品質測試

通過

實地審查

通過

【註1】申請機構須於國民健康署函文補提資料再審日起算30日內回復，如未能如期回復，應事先提出說明，並於60日內回復。

【註2】書面審查不通過者，得於國民健康署通知日起滿3個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。

【註3】品質測試不通過者，得於國民健康署通知日起滿6個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。

【註4】實地審查未通過者，審查未達標準者，不予通過，得3個月之後可再申請實地審查。

不通過

【註3】

不通過

【註4】

補提資料再審

【註1】

- 審查流程及送審相關重要注意事項：

  - 書面審查：

| 一、申請機構應備資料： |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 機構資格審查申請書(附件A2-1) - 書面審查自我檢核表(附件A2-2) - 主持人/報告簽署人資料表(有二人以上時，請註明主持人) (附件A2-3) * 檢附主持人/報告簽署人執業執照、學經歷證明文件影本 * 主持人須為專任，應附在職證明(經審查通過為報告簽署人之證明) - 機構自評表(主持人/報告簽署人需簽名)(附件A2-4) - 人員分工及職務說明(附件A2-5) - 申請機構之開業執照影本 - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 - 基本設備、數量及維護資料 - 作業手冊(現場查閱) - 檢體登錄本(現場查閱) - 其他評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書等) - 三十份連號羊水細胞染色體個案檢驗之檢體明細表(自行檢送，有空號時，應註明理由) - 羊水及血液染色體檢查所有異常個案(應包括結構異常者)之資料(自行檢送) - 其他經國健署指定之必要文件 |  |  |
| 二、函送申請資料： |  |  |
| 申請機構函送應備資料至國民健康署(1份)及台灣周產期醫學會(5份)，經確認申請人資格符合、資料完備，由學會協助將書審資料送請國民健康署奉核之5名委員書面審查。 |  |  |
| 三、申請機構取得審查結果： |  |  |
| 通過 | 補提資料再審 | 不通過 |
| 由國民健康署函知申請機構進行品質測試。 | 於國民健康署函文起算30日內回復，如未能於30日內回覆，應事先通知說明原因，並於60日內完成回覆。 | 依審查委員意見改善後重新提出申請；得自國民健康署通知日起滿3個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。 |

  - 品質測試：

| 一、申請機構經通知品質測試時間： |  |
| --- | --- |
| 書面審查通過後，國民健康署函知申請機構品質測試時間。 |  |
| 二、申請機構依函知時間進行測試： |  |
| 測試流程： |  |
| 自申請機構應檢送最近1年之檢體明細表中，抽取8件玻片檢體(含3個羊水或血液染色體檢查異常，且包括結構異常者)，將檢體寄至台灣周產期醫學會，以提供審查委員判讀之正確性。 |  |
| 三、測試重要注意事項： |  |
| 任一件判讀錯誤者，不予通過 |  |
| 四、申請機構取得審查結果： |  |
| 通過 | 不通過 |
| 經5位書面審查委員一致給予審核通過後，由國民健康署函知申請機構進行委員實地審查。 | 品質測試不通過者，得於國民健康署通知日起滿6個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。 |

  - 實地審查：

| 一、申請機構經通知實地審查時間： |  |
| --- | --- |
| 品質測試通過後，國民健康署函知申請機構實地審查時間 |  |
| 二、申請機構應備齊資料： |  |
| - 申請機構之開業執照正本 - 主持人/報告簽署人及檢驗人員之執業執照正本(有二人以上時，請註明主持人) - 基本設備及維護資料(現場查閱) - 作業手冊(現場查閱) - 檢體登錄本(現場查閱) - 20份以上之臨床細胞遺傳學檢驗個案資料(現場調閱) - 其它評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書等) - 10~20分鐘實驗室簡介之簡報 |  |
| 三、申請機構依函知時間進行審查： |  |
| 審查流程： |  |
| - 由國民健康署核定3名審查委員前往受檢機構擔任審核官 - 委員事前會議(10分鐘) - 受評機構簡報(20分鐘) - 實驗室實地審查(60分鐘) - 審查委員會議(15分鐘) - 綜合討論(15分鐘) |  |
| 三、申請機構取得審查結果： |  |
| 通過 | 不通過 |
| 由國民健康署函文通知，申請檢驗機構審查通過。 | 審查未達標準者，不予通過，得3個月之後可再申請實地審查。 |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查申請書

| 一、機構基本資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構名稱: |  |  |  |  |
| 醫事機構代碼: |  |  | 機構負責人: |  |
| 申請人: |  |  | 申請日期: | 年 月 日 |
| 機構地址: |  |  |  |  |
| 聯絡電話: |  |  | 聯絡人: |  |
| 電子信箱: |  |  |  |  |
| 二、申請類別 |  |  |  |  |
| ▓A-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之初次審查 □A-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之後續審查 □B-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之初次審查 □B-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之後續審查 |  |  |  |  |
| 三、相關證明文件(下列各項僅供參考，請依申請類別參閱審查基準表，自行檢核必要文件是否齊全) |  |  |  |  |
| □1.申請機構之開業執照影本 □2.國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 □3.檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) □4.檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 □5.人員分工及職務說明 □6.基本設備、數量及維護資料 □7.作業手冊(現場查閱) □8.檢體登錄本(現場查閱) □9.其他評分項目有關之證明文件(如:支援機構合作契約書等) □10.其他經國健署指定之必要文件 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| A-1 □11.三十份連號羊水細胞染色體個案檢驗之檢體明細表(自行檢送，有空號時，應註明理由) □12.羊水及末梢血液染色體檢查所有異常個案(應包括結構異常者)之資料(自行檢送) |  | B-1 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: ________________________ □12.五至十份前述檢驗項目之個案相關資料(自行檢送) |  |  |
| A-2 □11.最近一次資格審查效期內，二十份以上之臨床細胞遺傳學檢驗個案資料(現場調閱) |  | B-2 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: _________________________ □12.十份前述檢驗項目之個案相關資料(現場調閱) |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類

申請初次審查書面審查自我檢核表

|  | 審查文件 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| □ | 機構資格審查申請書(附件2-1) | 檢附相關證明文件影本 共 件， 文件名稱： |
| □ | - 主持人/報告簽署人 資料表 (附件A2-3) 含相關證書影本：包括學、經歷證件、報告簽署人之執業執照，以及參與相關學會舉辦之遺傳檢驗課程証明文件。 |  |
| □ | - 機構自評表(機構主持人/報告簽署人需簽名) (附件A2-4) |  |
| □ | - 人員工作內容調查表(附件A2-5) |  |
| □ | - 申請機構之開業執照影本 |  |
| □ | - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 |  |
| □ | - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 |  |
| □ | - 基本設備、數量及維護資料 |  |
| □ □ □ | - 作業手冊(現場調閱) - 檢體登錄本(現場調閱) - 其他評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書) |  |
| □ | - 三十份連號羊水細胞染色體個案檢驗之檢體明細表(自行檢送，有空號時，應註明理由) |  |
| □ | - 羊水及血液染色體檢查所有異常個案(應包括結構異常者)之資料(自行檢送) |  |
| □ | - 其他經國健署指定之必要文件 |  |

以上資料請準備乙式六份送審，其中五份隨函送台灣周產期醫學會(10048台北市中正區常德街一號景福館4樓411)，一份隨函送至國健署婦幼健康組 (地址：403305台中市民權路95號6樓)留存。

如有任何問題，請洽國民健康署婦幼健康組張巧燁小姐(04)2217-2200分機2412。

(醫療院所名稱)主持人/報告簽署人資料表

(有二人以上時，請分開寫兩份，並註明主持人)

    - 學經歷基本資料：

| 中文姓名 |  |  | 醫事機構代碼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務單位 |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |
| 性 別 |  | 出生日期 |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要學歷 *由最高學歷 依次填寫 | 學校名稱 | 主修學門系所 |  |  | 學 位 | 畢(肆)業起迄年月 |  |
| 現職 經歷 | 機關名稱/服務部門 |  |  | 職 稱 |  | 起 迄 年 月 |  |
|  | 證 書 字 號 |  |  | 核 發 機 關 |  |  | 起算(核發)年月 |
| 專科醫師 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他證書 |  |  |  |  |  |  |  |

- 研習課程：

*報告簽署人效期為6年，效期內應參加經國健署認可之繼續教育課程6小時以上；屆期未完成者，終止其資格。

| 序號 | 課程名稱 | 開課單位 | 上課日期(YYYY/MM/DD) | 上課時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 近5年內之研究成果： (若有可提供，以5篇為限)

★著作論文必須填寫所有作者(按期刊所刊登之原排序，本人名下underline)、期刊名稱（務必書寫全名）、年份、月份、卷期、起迄頁數。

| 序號 | 論文資料 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

- 近3年內執行及申請中之研究計畫(若有可提供，以5項為限)

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫內擔任工作 | 起訖(年/月) | 補助或委託機構 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類初次審查基準

自評表

| 壹、必要項目： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 說明 | 審查原則 | 符合 | 不符合 |
| 一、人員： 專任報告簽署人ㄧ人以上 | 資格條件：取得專科醫師證書後，受有國健署認可之臨床遺傳學或臨床細胞遺傳學訓練二年以上，持有訓練期間一百例以上之實際操作紀錄，並經國健署施予品質測試合格者。 - 專任報告簽署人二人以上者，應指定其中一人為主持人。 - 專任之認定，以執業登記處所為依據。 | 必要項目 |  |  |
| 二、基本設備 | - 有照相機功能之精密顯微鏡一台。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 倒立顯微鏡一台。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 大型無菌操作台一台。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 各種染色體顯帶法之試藥及設備。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 連接不斷電裝置之二氧化碳培養箱 二台。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 連接不斷電裝置之攝氏四度及零下二十度冰箱。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 高壓滅菌消毒裝置(使用可丟棄無菌試管、吸管及培養瓶者，可免)。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 連接不斷電裝置水浴箱一台。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 桌上型離心機一台。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 酸鹼度計一架。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 天平一台。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 純水蒸餾機一台(購用蒸餾水者，可免)。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 含全套照相沖片功能之暗房或染色體電腦影像自動分析儀。 | 必要項目 |  |  |
|  | - 最新版人類染色體國際系統命名法(International System for Human Chromosome Nomenclature )一冊。 | 必要項目 |  |  |
| 貳、審查評分項目： |  |  |  |  |
| 項目 | 說明 | 審查原則 | 配分 | 得分 |
| 一、後援機構 (三分) | 與其他指定檢驗機構訂有合作契約，於機構因故未能運作時，得予以支援，保障檢驗完成時效(請檢附合作契約書)。 | 後援機構同意書之有效日期 (A) 3年內有更新者/3分 (B) 超過3年以上更新者/2 或1分 (C) 無同意書者/0分 | 3 |  |
| 二、品質管制 作業 (六十八分) | - 備有操作手冊，並定期更新。 | 完整之檢驗室作業手冊應包括：(實驗室品質管制及管理、羊水、絨毛、血液細胞之染色體分析、染色體染色法、顯微鏡分析原則及鑲嵌型分析指標、顯微鏡數位照相系統作業、報告及異常個案之追蹤流程、實驗室安全措施及生物化學物處理原則)。 - 具有完整之檢驗室作業手冊/3分 - 每1項缺失扣1分，扣至滿分3分為止 | 3 |  |
|  | - 檢體均有受檢個案之姓名、代碼、國民身分證統一編號或護照號碼、性別、出生日期、年齡、懷孕週數、適應症、採檢之醫療機構及醫師、檢體外觀及量、檢體採集日期時間、接受檢體日期時間、報告發出日期時間等紀錄。 | - 紀錄完整/8分 - 缺少1項扣2分，扣至滿8分為止 | 8 |  |
|  | - 羊水檢體分置於二個以上之培養皿或三個以上之培養瓶培養。 | 30份個案中 (A) 全部符合/6分 (B) 1-2個案不符合/3分 (C) 3個以上不符合/0分 | 6 |  |
|  | - 染色體分析時應從二個不同培養皿 (瓶)分析十五個以上的分裂中期細胞，如用原位培養法，應分析十五個以上不同細胞群落的細胞(如有培養困難應至少分析十個細胞)。 | 30份個案中 (A)全部符合/6分 (B) 1-2個案不符合/4分 (C) 3-4個案不符合/2分 (D) 5個以上不符合/0分 | 6 |  |
|  | - 預期培養可能失敗時，應於十四天內通知採檢之醫療機構。(如有培養困難應至少分析十個細胞） | (A)完全符合/3分 (B)未符合/0分 | 3 |  |
|  | - 培養成功率應達百分之九十五以上。 | 應有統計培養成功率(正常檢體) (A) >99% /3分 (B) 95-98% /2分 (C) 90-94% /1分 (D) <94% /0分 | 3 |  |
|  | - 應詳細記錄培養過程、細胞生長情形、觀察之染色體數目及構造、座標等。 | (A)全部符合/3分 (B)有任1項未達成/2分 (C)有任2巷未達成/1分 (D)有任3巷以上未達 成/0分 | 3 |  |
|  | - 可以G、C或其他特殊顯帶技術進行染色顯帶，但顯帶程度應在四百以上。其執行準則請參考：Evaluation of chromosome banding resolution：A simple guide for laboratory qualtiy assurance 101-105。 | (A) 具有G染帶及其他任一顯帶技術且>90%個案其G顯帶程度在四百以上/17分 (B) 只有G染帶且>90%個案其顯帶程度在四百以上/11~16分 (C) 具有G染帶及其他任一顯帶技術但<90%個案其G顯帶程度在四百以上/6~10分 (D) 只有G染帶且<70% 個案其顯帶程度在四百以上/0~5分 | 17 |  |
|  | - 檢驗結果報告完整、正確，紀錄並應以最新人類染色體國際系統命名。 | (A)全部符合/11~15分 (B) 1-2個不符合/6~10分 (C) 3個以上不符合/0~5分 | 15 |  |
|  | - 檢驗報告於檢體抽取後三週內發出 | 應有統計數據，符合三個星期內發報告之比率 (A) >98% /3分 (B) 95-97% /2分 (C) 90-94% /1分 (D) < 90% /0分 | 3 |  |
|  | - 百分之五十以上受檢個案為三十四歲以上之產婦。 | (A) 完全符合/1分 (B) 未完全符合/0分 | 1 |  |
| 三、檢驗相關紀錄表及檢體 之保存 (二十一分) | - 染色體顯微鏡檢查直接紀錄表之完整性與正確性。 | (A) 全部符合/5分 (B) 有1項缺失/4分 (C) 有2項缺失/3分 (D) 有3項缺失/2分 (E) 有4項缺失/1分 (F) 5項缺失以上/0分 | 5 |  |
|  | - 報告單上至少應有檢驗人員及報告簽署人之簽名。 | (A) 全符合/2分 (B) 未符合/0分 | 2 |  |
|  | - 個案染色體顯帶法報告表之完整性與正確性。 | (A) 全部符合/4分 (B) 有1項缺失/3分 (C) 有2項缺失/2分 (D) 有3項缺失/1分 (E) 4項缺失以上/0分 | 4 |  |
|  | - 二氧化碳保溫箱操作實況登記表之完整性與正確性。 | (A) 全部符合/4分 (B) 有1項缺失/3分 (C) 有2項缺失/2分 (D) 有3項缺失/1分 (E) 4項缺失以上/0分 | 4 |  |
|  | - 染色體檢查結果週報表、月報表之完整性與正確性。 | (A) 全部符合/3分 (B) 有1項缺失/2分 (C) 有2項缺失/1分 (D) 3項缺失以上/0分 | 3 |  |
|  | - 雙親及胎兒之玻片檢體保存三年以上。 | (A) 全符合/3分 (B) 未符合/0分 | 3 |  |
| 四、雙親及一般人末梢血液染色體檢查現況 (四分) | 需要加做要做雙親及其他家屬的染色體個案 | (A) 全符合/4分 (B) 未符合/0分 | 4 |  |
| 五、異常個案追蹤資訊 (四分) | - 產前細胞遺傳診斷異常者，新生兒或人工流產物再確認診斷結果。 | (A) 全符合/2分 (B) 未符合/0分 | 2 |  |
|  | - 檢查雙親染色體，以了解胎兒異常之可能原因。 | (A) 全符合/2分 (B) 未符合/0分 | 2 |  |
| 以上分數總合 |  |  | 100 |  |
| 額外加分 (二分) | 胎兒經確認為異常者，須協助追蹤採檢單位提供遺傳諮詢服務。 | (A) 全符合/2分 (B) 未符合/0分 | 2 |  |
| 總分(包含額外加分) |  |  | 102 |  |
| 書面審查未達八十五分者，或有從事非性聯遺傳疾病診斷之胎兒施行性別鑑定者，不予通過 |  |  |  |  |

主持人簽章：________________________

中  華  民  國         年        月        日

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類技術人員工作內容調查表

| 項目 | 職稱 | 姓名 | 最高學歷系所 | 專兼任 |  | 是否具備醫檢師(生)資格 | 負責之內容 (詳細工作內容) | 從事此職務年資 (含非現職) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 專任 | 兼任 |  |  |  |  |
| 臨床細胞遺傳學 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 否 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |
| 臨床細胞遺傳學 | 資深技術員 | 陳○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢師 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 5年 | 範例 |
| 基因 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢生 | 抽DNA、Nested PCR、 Real-time PCR、NGS定序、Sanger定序分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |