- 遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類

- 後續審查

    - 審查目的：

衛生福利部國民健康署為確保遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構之檢驗品質，保障受檢者之權益，特訂定「遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查要點」，經審查通過之遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構，須定期接受後續審查以延續資格效期。持有效期證明之指定檢驗機構，得依優生保健措施減免或補助費用辦法、罕見疾病醫療照護費用補助辦法之規定申請費用補助。

- 後續審查相關規定：

  - 機構申請資格條件：

    - 需為設有符合醫療機構設置標準所定檢驗設施及人員之醫療機構，並應置有專任報告簽署人。但本要點於中華民國107年11月28日修正生效前，曾經國健署審查通過，仍在效期內之指定檢驗機構，於其專任報告簽署人未異動前，得免另置專任報告簽署人。

    - 經初次審查通過者，由國民健康署發給指定檢驗機構證明，效期4年；效期屆滿日3個月至6個月前，得依規定申請後續審查。

  - 機構效期：

後續審查通過者，得展延指定檢驗機構證明效期4年。

  - 指定檢驗機構有下列情形之一者，國民健康署得廢止其指定機構資格：

    - 人員或設施異動，致不符合審查合格基準，且未於事實發生日起1個月內自行補正。但於該期限內，主動向國健署通報，得延長至事實發生日起3個月內補正，不受1個月之限制。

    - 未經報准，委託其他指定檢驗機構檢驗。

    - 委託非指定檢驗機構檢驗。

    - 申請檢驗費用補助，內容不實，情節重大。

    - 違反法令情事，情節重大。

前項第一款所定補正期間與第二款至第四款所定事實發生日起之相關檢驗費用，不得申請國民健康署補助，已補助者，應予追回，並得加計利息，且不得向受檢者收取。

經依第四款及第五款廢止指定檢驗機構資格者，自廢止日起3年後，始得重新申請初次審查； 其主持人於3年內不得再擔任任何指定檢驗機構之主持人。

- 申請流程及時程規定：

由申請機構函送應備資料至國民健康署及台灣周產期醫學會進行審查，審查通過後將派3名委員至機構進行實地審查，審查通過後，即可展延指定檢驗機構效期。

審查流程表如下：

機構函送申請資料

受評機構簡報

通過

【註1】後續審查未通過者，得於3個月內申請複審；複審仍未通過者，得自國健署通知日起6個月後，重新申請初次審查。

不通過

【註1】

審查結果

書面資料及實驗室

實地審查

審查委員評分會議

- 審查流程及送審相關重要注意事項：

| 一、申請機構經通知後續實地審查時間： |  |
| --- | --- |
| 國民健康署函知申請機構實地審查時間。 |  |
| 二、申請機構應備齊資料： |  |
| 備齊紙本應備資料： |  |
| 申請機構應備妥下述資料，並以資料夾裝訂並依序置放表單、加註標示，於審查當日 提供給委員參考。 - 機構資格審查申請書(附件A3-1) - 書面審查自我檢核表(附件A3-2) - 主持人/報告簽署人資料表(附件A3-3) - 申請機構之開業執照影本 - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 - 檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 - 人員分工及職務說明(附件A3-5) - 基本設備、數量及維護資料(現場調閱，於審查當日提供) - 作業手冊(現場查閱，於審查當日提供) - 檢體登錄本(現場查閱，於審查當日提供) - 最近一次資格審查效期內，20份以上之臨床細胞遺傳學檢驗個案資料(現場調閱) - 其他評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書等) - 其他經國健署指定之必要文件(如：工作概況調查表，附件A3-6) - 實驗室簡介之簡報(投影片製作約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) |  |
| 另以E-mail提供台灣周產期學會之資料： 請於審查兩週前寄至GENETICDDL@GMAIL.COM |  |
| - 機構自評表(附件A3-4) - 技術人員工作內容調查表(A3-5) - 工作概況調查表(A3-6) - 實驗室簡介之簡報(投影片製作約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) |  |
| 三、申請機構依函通知時間進行後續實地審查： |  |
| 審查流程： |  |
| - 由國民健康署核定3名審查委員擔任考官 - 委員事前會議(10分鐘)→受評機構簡報(20分鐘)→實驗室實地審查(60分鐘)→審查委員會議(15分鐘)→綜合討論(15分鐘) |  |
| 四、申請機構取得審查結果： |  |
| 通過 | 不通過 |
| 由國民健康署函文通知，申請檢驗機構後續審查通過。 | 後續審查未通過者，得於3個月內申請複審；複審仍未通過者，得自國民健康署通知日起6個月後，重新申請初次審查。 |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查申請書

| 一、機構基本資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構名稱: |  |  |  |  |
| 醫事機構代碼: |  |  | 機構負責人: |  |
| 申請人: |  |  | 申請日期: | 年 月 日 |
| 機構地址: |  |  |  |  |
| 聯絡電話: |  |  | 聯絡人: |  |
| 電子信箱: |  |  |  |  |
| 二、申請類別 |  |  |  |  |
| □A-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之初次審查 ▓A-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之後續審查 □B-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之初次審查 □B-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之後續審查 |  |  |  |  |
| 三、相關證明文件(下列各項僅供參考，請依申請類別參閱審查基準表，自行檢核必要文件是否齊全) |  |  |  |  |
| □1.申請機構之開業執照影本 □2.國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 □3.檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) □4.檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 □5.人員分工及職務說明 □6.基本設備、數量及維護資料 □7.作業手冊(現場查閱) □8.檢體登錄本(現場查閱) □9.其他評分項目有關之證明文件(如:支援機構合作契約書等) □10.其他經國健署指定之必要文件 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| A-1 □11.三十份連號羊水細胞染色體個案檢驗之檢體明細表(自行檢送，有空號時，應註明理由) □12.羊水及末梢血液染色體檢查所有異常個案(應包括結構異常者)之資料(自行檢送) |  | B-1 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: ________________________ □12.五至十份前述檢驗項目之個案相關資料(自行檢送) |  |  |
| A-2 ■11.最近一次資格審查效期內，二十份以上之臨床細胞遺傳學檢驗個案資料(現場調閱) |  | B-2 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: _________________________ □12.十份前述檢驗項目之個案相關資料(現場調閱) |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類後續審查書面審查自我檢核表

|  | 審查文件 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| □ | - 機構資格審查申請書(附件A3-1)相關證書影本： 包括參與相關學會學辦之遺傳檢驗課程証明文件。 | 備妥資料，並以資料夾裝訂並依序置放表單、加註標示，於審查當日提供給委員參考 |
| □ | - 書面審查自我檢核表(附件A3-2) |  |
| □ | - 主持人/報告簽署人資料表(附件A3-3) |  |
| □ | - 申請機構之開業執照影本 |  |
| □ | - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 |  |
| □ | - 檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) |  |
| □ | - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 |  |
| □ | - 人員分工及職務說明(附件A3-5) |  |
| □ | - 基本設備、數量及維護資料(現場調閱) |  |
| □ | - 作業手冊(現場調閱) |  |
| □ | - 檢體登錄本(現場調閱) |  |
| □ | - 最近一次資格審查效期內，20份以上之臨床細胞遺傳學檢驗個案資料(現場調閱) |  |
| □ | - 其它評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書) |  |
|  | - 其它經國健署指定之必要文件，如:工作概況調查表(附件A3-6) |  |
| □ | - 實驗室簡介之簡報(約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) |  |
| □ | - 機構自評表(機構主持人需簽名) (附件A3-4) | 以E-mail提供台灣周產期學會之資料 |
| □ | - 人員分工及職務說明(附件A3-5) |  |
| □ | - 其它經國健署指定之必要文件，如:工作概況調查表(附件A3-6) |  |
| □ | - 實驗室簡介之簡報(約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) |  |

需E-mail回覆，請於審查兩週前寄至：GENETICDDL@GMIAL.COM。

如有任何問題，請洽國民健康署婦幼健康組張巧燁小姐(04)2217-2200分機2412。

(醫療院所名稱)主持人/報告簽署人資料表

(有二人以上時，請分開寫兩份，並註明主持人)

    - 學經歷基本資料

| 中文姓名 |  |  | 醫事機構代碼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務單位 |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |
| 性 別 |  | 出生日期 |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要學歷 *由最高學歷 依次填寫 | 學校名稱 | 主修學門系所 |  |  | 學 位 | 畢(肆)業起迄年月 |  |
| 現職 經歷 | 機關名稱/服務部門 |  |  | 職 稱 |  | 起 迄 年 月 |  |
|  | 證 書 字 號 |  |  | 核 發 機 關 |  |  | 起算(核發)年月 |
| 專科醫師 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他證書 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 研習課程

*報告簽署人效期為6年，效期內應參加經國健署認可之繼續教育課程6小時以上；屆期未完成者，終止其資格。

| 序號 | 課程名稱 | 開課單位 | 上課日期(YYYY/MM/DD) | 上課時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

    - 近5年內之研究成果(若有可提供，以5篇為限)

★著作論文必須填寫所有作者(按期刊所刊登之原排序，本人名下underline)、期刊名稱（務必書寫全名）、年份、月份、卷期、起迄頁數。

| 序號 | 論文資料 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

    - 近3年內執行及申請中之研究計畫(若有可提供，以5項為限)

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫內擔任工作 | 起訖(年/月) | 補助或委託機構 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類

後續審查基準及自評表

| 項目 | 說明 | 審查原則 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、操作手冊 (五分) | 1.備有完整之檢驗室操作手冊。 | 完整之檢驗室作業手冊應包括： (實驗室品質管制及管理、羊水、絨毛、血液細胞之染色體分析、染色體染色法、顯微鏡分析原則及鑲嵌型分析指標、顯微鏡數位照相系統作業、報告及異常個案之追蹤流程、實驗室安全措施及生物化學物處理原則)。 (A)具有完整之檢驗室作業手冊/3 分 (B) 1-3項不完整/2分 (C) 4項以上不完整/1分 (D)沒有檢驗室作業手冊/0分 | 3 |  |
|  | 2.操作手冊定期更新，並註明更 新日期。 | 檢驗室作業手冊應每年應由實驗室管理階層進行審查，並做成紀錄，針對需要修訂或更新的內容，應有修訂紀錄。 (A)每年皆有審查並有修訂紀錄/2 分 (B)每年皆有審查但未有修訂紀錄/1分 (C)三年內未審查/0分 | 2 |  |
| 二、檢體管理 (十分) | 1.檢體均有受檢個案之姓名、代 .碼、國民身分證統一編號或護 .照號碼、性別、出生日期、年 .齡、懷孕週數、適應症、採檢 .之醫療機構及醫師、檢體外觀 .及量、檢體採集日期時間、接 .受檢體日期時間、報告發出日 .期時間等紀錄。 | (A) 紀錄完整/5分 (B) 缺少其中1-2項記錄/4分 (C) 缺少其中3-4項記錄/2分 (D) 缺少其中5項記錄以上/0分 | 5 |  |
|  | 2.訂有檢體之收受範圍、標準及 .處理程序。 | 有完整明確的：檢體種類標示；檢體收受範圍、收受時間及退件標準；各種檢體的包裹方式、運送方法與溫度條件；各種檢體處理的流程，並有詳細的送檢單。 (A) 完全符合/3分 (B) 1~2項缺失/2分 (C) 3項以上缺失/1分 (D) 無訂定/0分 | 3 |  |
|  | 3. 檢體均有適當標示。 | 每個檢體皆有適當標示包括：檢體姓名、病歷號、檢驗編號、流水編號、檢體種類 (A)完全符合/2分 (B) 1-2個檢體標示不完整/1分 (C) 3個檢體以上標示不完整/0分 | 2 |  |
| 三、試劑管理 (八分) | 1.試劑有適當標示。 | 試劑應有適當標示包括：開瓶使用日期、有效日期、使用人員姓名，試劑應確實記錄使用的劑量並有庫存記錄表。 (A)試劑標示完整/2分 (B) 1-2項缺失/1分 (C) 3項以上缺失/0分 | 2 |  |
|  | 2.試劑有適當之保存。 | 試劑應有適當的存放位置並符合其溫度及避光與否之條件，有毒物質須另行存放於專用位置並上鎖管理。 (A) 試劑保存符合規定/2分 (B) 1-2項缺失/1分 (C) 3項以上缺失/0分 | 2 |  |
|  | 3.試劑標示製備及有效日期。 | 試劑應記錄：製備人員的姓名、製備日期、開始使用日期、有效日期。 (A) 無缺失/2分 (B) 1-2項缺失/1分 (C) 3項缺失/0分 | 2 |  |
|  | 4.試劑有無菌測試。 | 新備製的培養基皆須做無菌測試並詳細記錄於紀錄表，內容應包括各項試劑批號、開封日期、使用期限、結果及備製人員。 (A) 無缺失/2分 (B) 1-2項缺失/1分 (C) 3項以上缺失/0分 | 2 |  |
| 四、器材及設備管理 (十分) | 定期檢查及維護相關器材及設備，並有完整紀錄。 | 相關器材及設備皆依其需要定期校正且保留完整維護記錄 (A) 完全符合/10分 (B) 1-2項不完整/8分 (C) 3-4項不完整/6分 (D) 5項以上未符合規定/0分 | 10 |  |
| 五、品質管理 (三十八分) | 1.檢體分置於二個以上之培養皿 或三個以上之培養瓶培養，並 詳細記錄培養過程。 | 20份個案中 (A) 全部符合/2分 (B) 1-2個案不符合/1分 (C) 3個以上不符合/0分 | 2 |  |
|  | 2.染色體分析時應從二個不同培 養皿(瓶)分析十五個以上的分 裂中期細胞，如用原位培養 法，應分析十五個以上不同細 胞群落的細胞(如有培養困難 應至少分析十個細胞)。 | 20份個案中 (A) 全部符合/4分 (B) 1-2個案不符合/3分 (C) 3-4個案不符合/2分 (D) 5個以上不符合/0分 | 4 |  |
|  | 3.每件檢體有二個以上之細胞染 色體核型圖照片。 | 20份個案中 (A) 全部符合/2分 (B) 1-2個不符合/1分 (C) 3個以上不符合/0分 | 2 |  |
|  | 4.每件檢體於顯微鏡下分析四個 以上細胞之染色體核型。 | 20份個案中 (A) 全部符合/3分 (B) 1-2個案不符合/2分 (C) 3-4個案不符合/1分 (D) 5個以上不符合/0分 |  |  |
|  | 5.可以G、C或其他特殊顯帶技術 進行染色顯帶，但顯帶程度應 在四百以上。其執行基準請參 考：Evaluation of chromosome banding resolution : A simple guide for laboratory quality assurance. 101-105 | (A) 具有G染帶及其他任一顯帶技術且>90%個案其G顯帶程度在四百以上/3分 (B) 只有G染帶且>90%個案其顯帶程度在四百以上/2分 (C) 具有G染帶及其他任一顯帶技術但<90%個案其G顯帶程度在四百以上/1分 (D) 只有G染帶且<70%個案其顯帶程度在四百以上/0分 | 3 |  |
|  | 6.同一檢體之二張染色體核型 .圖，於同一對染色體不能同時交叉重疊。 | 20份個案中 (A) 全部符合/2分 (B) 1-2個不符合/1分 (C) 3個以上不符合/0分 | 2 |  |
|  | 7.鑲嵌型個案相對增加分析之細 胞數 (其執行準則請參閱Lillian Y.F.Hsu and Peter A. Benn:Revised guidelines for the diagnosis of mosaicism in amniocytes. Prenatal Diagn 1999;19; 1081-1090)。 | 應有Level II鑲嵌型個案之統計表且其分析之細胞應相對增加 (A) 全部符合/2分 (B) 1-2個不符合/1分 (C) 3個以上不符合/0分 | 2 |  |
|  | 8.培養成功率達百分之九十五以 上。 | 應有統計培養成功率(正常檢體) (A) >99% /2分 (B) 95-98% /1分 (C) <95% /0分 | 2 |  |
|  | 9.檢驗報告應以人類染色體國際 系統命名。(International system for chromosome nomenclature, ISCN) | (A) 全部符合/2分 (B) 1-2個不符合/1分 (C) 3個以上不符合/0分 | 2 |  |
|  | 10.檢驗報告於收受檢體後三週 內發出。 | 應有統計數據，符合三個星期內發報告之比率 (A) >98% /2分 (B) 95-97% /1分 (C) <95% /0分 | 2 |  |
|  | 11.檢驗報告說明完整、正確。 | (A) 染色體報告必須包含病人完整的資料如姓名、編號、年齡、病歷號、收件或培養日期、報告日期、檢驗師、適應症、培養方法、染色方法及檢體外觀/3分(每缺1項扣1分，扣至0分為止) (B) 染色體正常之報告必須包含Colonies examined、Metaphases karyotyped、Metaphases examined、Metaphases analyzed之數量/2分(每缺1項扣1分，扣至0分為止) (C) Interpretation對於染色體異常、正常變異、母血細胞污染等之個案是否提供正確且有效的訊息給臨床醫師參考，使得病患受到恰當的臨床處置/2分 (D) 染色體整體品質包含染色體清晰度、散開、重疊等/3分 | 10 |  |
|  | 12.異常個案追蹤及確定診斷。 | 所有異常個案應有詳細追蹤記錄並做統計表，其確診率 (A) >50% /4分 (B) 45-49% /3分 (C) 40-44% /2分 (D) <40%之確定診斷率或<90%具有追蹤記錄/1分 | 4 |  |
| 六、檢驗人員 (十五分) | 1.有明確之職務說明(1分)及工作量說明。工作量計分： (A)月均檢驗數每百件(未滿百件 以百件計)置有醫事檢驗人員 一人。(2分) (B)月均檢驗數每五十件(未滿五 十件以五十件計)置有醫事檢 驗人員一人。(4分) (C)月均檢驗數每二十五件(未滿 二十五件以二十五件計)置有 醫事檢驗人員一人。(6分) | 有明確之職務說明(1分) 工作量計分： (A)月均檢驗數每百件(未滿百 件以百件計)置有醫事檢驗 人員一人。(2分) (B)月均檢驗數每五十件(未滿 五十件以五十件計)置有醫 事檢驗人員一人。(4分) (C) 月均檢驗數每二十五件(未 滿二十五件以二十五件計) 置有醫事檢驗人員一人。(6 分) | 7 |  |
|  | 2.定期評核檢驗人員之工作表現 | (A)定期評估技術人員之工作表現/2分。 (B)不定期評估技術人員之工作表現/1分。 (C)無評估技術人員之工作表現/0 分 | 2 |  |
|  | 3-1.檢驗人員接受繼續教育訓練 (單位內或院際間之教育訓練) | 所有技術人員3年內曾受過單位內或院際間之教育訓練 (A) 100% /3分 (B) 75%-99% /2分 (C) 50%-74% /1分 (D) <50% /0分 | 3 |  |
|  | 3-2.檢驗人員接受繼續教育訓練(衛生福利部或專業學會舉辦之教育訓練) | 所有技術人員3年內曾受過衛生署、學會舉辦之教育訓練2次以上 (A) 100% /3分 (B) 75-99% /2分 (C) 50%-74% /1分 (D) <50% /0分 | 3 |  |
| 七、環境及相關設施 (八分) | 1.有適當的空間及配備。 | 實驗區須有抽氣設備；實驗區與文書區要適當區隔；應有規劃逃生路線及安全防護設備 (A) 無缺失/3分 (B) 1項缺失/2分 (C) 2項缺失/1分 (D) 3項缺失以上/0分 | 3 |  |
|  | 2.有不斷電配備。 | (A) 無缺失/3分 (B) 1項缺失/2分 (C) 2項缺失/1分 (D) 3項缺失以上/0分 | 3 |  |
|  | 3.照明及通風良好。 | (A) 無缺失/2分 (B) 1項缺失/1分 (C) 2項以上缺失/0分 | 2 |  |
| 八、檢驗室安全管理 (二分) | 1.檢驗室設置符合建築法、消防 .法及其他有關法令之規定。 | (A) 符合/1分 (B) 未符合/0分 | 1 |  |
|  | 2.檢驗室有火災預防、電器用品安全及化學藥品、有害廢棄物處理等管理措施。 | (A) 具有明確的管理作業流程/1 分 (B) 未有明確的管理作業流程/0 分 | 1 |  |
| 九、支援機構 (二分) | 與其他指定檢驗機構訂有合作契約，於因故未能運作時，得予以支援，保障檢驗完成時效(請檢附合作契約書)。 | 後援機構同意書之有效日期 (A) 3年內有更新者/2分 (B) 超過3年以上更新者/1分 (C) 無同意書者/0分 | 2 |  |
| 十、其他 (二分) | 前次審查缺失改善情形。 |  | 2 |  |
| 以上分數總合 |  | 100 |  |  |
| 額外加分 | 胎兒經確認為異常者，追蹤採檢單位提供遺傳諮詢服務。 |  | 2 |  |
| 總分(包含額外加分) |  | 102 |  |  |
| 未達八十五分者、檢驗報告非由審查通過之檢驗結果報告簽署人簽章或有從事非性聯遺傳疾病診斷之胎兒施行性別鑑定者，不予通過。 |  |  |  |  |

主持人簽章：________________________

中  華  民  國         年        月        日

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類技術人員工作內容調查表

| 項目 | 職稱 | 姓名 | 最高學歷系所 | 專兼任 |  | 是否具備醫檢師(生)資格 | 負責之內容 (詳細工作內容) | 從事此職務年資 (含非現職) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 專任 | 兼任 |  |  |  |  |
| 臨床細胞遺傳學 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 否 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |
| 臨床細胞遺傳學 | 資深技術員 | 陳○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢師 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 5年 | 範例 |
| 基因 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢生 | 抽DNA、Nested PCR、 Real-time PCR、NGS定序、Sanger定序分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |

工作概況調查表

  - 技術人員：共_____________名（其中醫事檢驗師_________名）

  - OOO年 OO月 至 OOO年OO月檢驗個案件數：共__________件（其中申請健康署補助______案）＊

  - OOO年 OO月 至 OOO年OO月檢體類別（含自費及健康署補助案）＊：

- 羊水__________________例

- 絨毛__________________例

- 血液__________________例

- 流產組織__________________例

- 組織______________例

＊如申請受評核項目為二項或以上者，第（二）、（三）點請依受評項目分別填寫（請自行複印本表並註明項目）。